ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУМЕНТА

ДЛЯ АСПИРАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА

ИЗ ГРУДИНЫ И ГРЕБНЯ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ

# MIELOCAN ®

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:	- Хранить в сухом, чистом месте, вдалеке от прямых источников тепла

- Перед использованием проверить целостность защитной оболочки: в случае наличия отверстий, повреждений или если открыта, выбросить инструмент.

- Проверить срок годности и соответствие требуемой модели

- Вскрыть упаковку, потянув за специальный язычок для открытия.

- Оказать внимание, чтобы не нарушить стерильности инструмента перед использованием.

- В случае обнаружения деффектов или неправильного функционирования заполнить желтый бланк претензий, помещенный в картонной коробке, и сохранить неисправный инструмент.

Примечание:

Инструмент предназначен для использования квалифицированным медицинским персоналом, обладающим знаниями в области его применения.

Инструмент стерилен (способ стерилизации – этиленоксидный газ), одноразовый и должен быть выброшен после использования (Circ.Min.Sanità 403/9.5/1146-L/ 10.81)

Sterylab отклоняет любой вид ответственности, вытекающий из неправильного или повторного использования или повторной стерилизации.

ПРОЦЕДУРА НА ГРУДИНЕ (мод. MCN 1 - MCN 2 - MCN 22) (Рис. A-B)

- Удалить защитный колпачок 1

- Отрегулировать длину выступающей из стопорного диска 2 части иглы путем поворачивания шайбы 3, эта длина указана на миллимитровой шкале 4

Определите диапазон регулировки выбранной модели по колонке в таблице “Регул. глубины”.

- Взявшись за MIELO-CAN как указано на рис. В, после прохождения кожи и подкожной клетчатки, вращательными движениями перфорировать костную пластинку. Конструкция MIELO-CAN позволяет вращать его с помощью кончиков указательного и большого пальцев, дозируя усилие в зависимости от плотности костной ткани (канюля в модели 22 немного длинее, чем в модели 1 и 2 и может управляться указательным и большим пальцем левой руки)

- Открутить ручку 5 и вытащить стилет, вставить шприц с конусом luer lock и произвести аспирацию.

Примечание: глубина может быть изменена в любой момент с помощью шайбы 3.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ (мод. MCN 22 - MCN 3 - MCN 4) (Рис. C)

Операция аналогична вышеописанной, с разницей, что так как на подвздошной кости почти всегда необходимо располагать всей длиной иглы (таблица, макс. длина), следует снять стопорное приспособление, полность открутив шайбу 3, и отломить язычок 6.

ЭКСПЛАНТАЦИЯ СПИННОГО МОЗГА (мод. MCN 3 - MCN 4)

Модели для процедуры эксплантации выполнены из прочных стальных и пластмассовых компонентов, необходимых для этого специального применения, и оснащены перфорированным дистальным участком для увеличения аспирационной способности.

Примечание:	-  Некоторые медики предпочитают обрабатывать антикоагулянтом (гепарином) внутреннюю часть иглы  перед проведением операции

- В инструментах BEST для биопсии костных тканей также существует модель для проведения эксплантации костного мозга, мод ВТТ (рукоятка типа штопора; запросите каталог и образцы для BEST – ВТТ).

|  | № кат. | Калибр | 0 мм | Регул. Глубины | Макс.длина | Дистальные отверстия | Кодовый цвет | Предназначение | Упаковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АСПИРАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА | MCN 1 | 18 | 1.2 | 10-28 | 48 | нет | розовый | ПЕДИАТРИЯ, ГРУДИНА | 10 |
| АСПИРАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА | MCN 2 | 15 | 1.8 | 10-28 | 48 | нет | синий | ВЗРОСЛЫЕ, ГРУДИНА | 10 |
| АСПИРАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА | MCN 22 | 15 | 1.8 | 22-40 | 60 | нет | синий | ВЗРОСЛЫЕ, ГРУДИНА, ГРЕБЕНЬ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ | 10 |
| ЭКСПЛАНТАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА | MCN 3 | 15 | 1.8 | 10-28 | 48 | есть | синий | ПЕДИАТРИЯ, ГРЕБЕНЬ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ | 10 |
| ЭКСПЛАНТАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА | MCN 4 | 14 | 2.1 | 40-58 | 78 | есть | темно-зеленый | ПЕДИАТРИЯ, ГРЕБЕНЬ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ | 10 |

Купить иглу в вашем городе – оформите заказ на www.maromax.ru

Телефон в Москве: +7 (495) 668-11-46

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 309-78-46

Бесплатный звонок по России: 8 800 555-78-46